这三份核心头文件（APIOTIIBasicGeomStruct.h、APIOTIIDevice.h、APIOTIIGeneric.h）包含了 API 跟踪仪所有的底层控制接口。

结合你“开发上位机、控制测头运动、实现静态位置测量”的需求，我为你梳理出一条最标准的 API 激光跟踪仪控制工作流。你需要用到的核心函数分为以下 6 个阶段：

阶段一：建立连接与环境配置

在这个阶段，你要让软件连上硬件，并设置好最关键的气象参数。

- int Connect(LPTSTR sPath, ...)

  - 所在文件： APIOTIIDevice.h

  - 功能： 通过 IP 地址连接跟踪仪。sPath 传入诸如 "192.168.0.36" 的字符串。

- int setEnvironment(float fAirPressure, float fAirTemperature, float fHumidity, bool bUseSensorReading, DWORD dwUpdateRate) const

  - 所在文件： APIOTIIDevice.h

  - 功能： 设置激光气象补偿（极其重要）。建议将 bUseSensorReading 设为 true，让其自动调用内置气象站。

- int setSMRADMOffset(const float offset)

  - 功能： 靶球半径补偿设定。我们之前讨论过，建议传入 0.0f（零补偿），只获取纯净的球心坐标。

- int autoDetect(double dTime, void (*pTaskCallBk)(LPVOID, LPVOID), LPVOID p = NULL)

  - 功能： 在局域网内广播并探测可用的跟踪仪。

阶段二：激活测头与状态监控

连上机器后，激光默认可能是关着的，你需要唤醒它，并在 UI 界面上持续监控它的状态。

- int SwitchToTrack()

  - 功能： 唤醒测头，打开激光，伺服电机上电，准备随时追踪靶球。

- int getRTData(REALTIME_INFO &rtData)

  - 所在文件： 取自 APIOTIIDevice.h，数据结构在 APIOTIIGeneric.h 中。

  - 功能： 获取最高频的实时状态（你的 UI 心跳守护神）。

  - 💡 勘误提示： 根据你最新上传的 APIOTIIGeneric.h，角度的变量名不是 dHA/dVA，而是 rtData.Current_Position_AZ (方位角，度) 和 rtData.Current_Position_EL (俯仰角，度)！并且可以直接读取 rtData.Current_Position_X 等实时坐标。

阶段三：主动控制测头运动（指向与寻找）

当靶球不在视野内时，你需要控制测头主动去看某个地方，或者螺旋搜索。

- int JogTo(TARGET_EXTENDED& target)

  - 功能： 让测头强行转到绝对的角度（方位角和俯仰角）。

  - 用法： 实例化一个 TARGET_EXTENDED 结构体，填入 Azimuth 和 Elevation，调用该函数即可控制电机转动。

- int AbortTask()

  - 功能： 打断任务。

  - 用法：要在软件界面上实现“按下按钮一直转，松开按钮停止”的丝滑点动功能，工业软件标准的做法是使用 “大步长相对运动 + 紧急中止” 的组合策略。不在按住按钮的期间持续高频发相对运动指令是因为会导致指令堆积。终止完运动之后立刻给一个SwitchToPosition()。

    - SwitchToIdle()，Idle（空闲/自由）模式，跟踪仪会切断伺服电机的电源。

    - SwitchToPosition()，Position（位置保持）模式。伺服电机全功率上电，死死锁住当前的方位角（Azimuth）和俯仰角（Elevation）。

    - SwitchToTrack()，Track（追踪）模式。

- int TargetSearch(const float fEstDis, float fEstRadius, float fTimeout)

  - 功能： 开启螺旋搜索（Spiral Search）。告诉它大概距离（fEstDis）和搜索半径（fEstRadius），它会打出螺旋光阵，自动“抓取”靶球。

阶段四：执行高精度静态测量

当激光死死锁定靶球，且你的索驱动并联机构停稳后，下发采数指令。

- int startSigmaMeasure(const ULONG avgTime, HANDLE &hDone, const int sigma, bool bWarning=false)

  - 功能： 触发高频静态采样求平均。

  - 参数： avgTime (采数时长，如 1000 毫秒)；hDone (必须传入一个通过 CreateEvent 创建的 Windows 事件句柄)；sigma (滤波强度，一般填 2)。

  - 注意： 调用后立刻返回，硬件在后台疯狂采数，你需要用 WaitForSingleObject(hDone, ...) 去等待。

- int getSigmaMeasurement(D_VECTOR3 &result, bool &bDone, bool &bValid, double &average, double &max, double &rms)

  - 功能： 当 hDone 被触发后，调用此函数把算好的高精度坐标（存放在 result.x, result.y, result.z 中）提出来。rms 代表这 1 秒内的抖动误差。

阶段五：停止与断开

实验结束时的安全收尾工作。

- int SwitchToIdle()

  - 功能： 关闭激光，释放伺服电机的力矩（进入待机状态）。

- int DisConnect()

  - 功能： 安全断开 TCP 连接，释放端口。